Вимоги до технічних характеристик науково-дослідного комплексу обладнання

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги | Значення | Відповідність так/ні та назва документу, де підтверджується відповідність, № сторінки (заповнюється учасником по кожному пункті) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос |  |  |
|  | Максимальний робочий тиск | Не менш ніж 650 бар |  |
|  | Тип змішування градієнта | На низькій стороні тиску |  |
|  | Діапазон швидкості потоку | Від 0,001 мл/хв. або менше до 5 мл/хв. або більше |  |
|  | Кількість розчинників, з якими працює система | не менше 4 |  |
|  | Дегазація розчинників | Вбудована, не менше ніж 4-х канальний дегазатор |  |
|  | Прецизійність відтворюваності швидкості потоку | Не більше ніж 0,075% RSD |  |
|  | Точність завдання градієнта | Не більше ніж ±0,5% |  |
|  | Прецизійність формування градієнта | Не більше ніж 0,15% |  |
|  | Блок автоматичного введення зразків |  |  |
|  | Місткість | Не менше ніж на 96 позицій для стандартних 2 мл віал |  |
|  | Має бути оснащений системою промивки голки. | Відповідність |  |
|  | Прецизійність об’єму інжектування | 0,5 % RSD або менше при інжектуванні 1 мкл |  |
|  | Лінійність | 0,999 або більше |  |
|  | Перенос проби | 0,002 % (кофеїн) або менше |  |
|  | Мінімальна кількість зразку, потрібна для інжектування | 3 мкл або менше при інжектуванні 1 мкл |  |
|  | Діапазон термостатування зразків | Не вужче ніж від 4 °С до 40 °С |  |
|  | Термостат колонок |  |  |
|  | Діапазон температур | Не вужче ніж від 5 або на 15 оС нижче кімнатної до 65 оС або більше |  |
|  | Точність підтримання температури | ± 0,5 оС або менше |  |
|  | Стабільність підтримання температури | ± 0,5 оС або менше |  |
| 4 | Мас-спектрометричний детектор |  |  |
|  | Тип детектору | Тандемний (потрійний) квадрупольний |  |
|  | Джерело іонізації | Багаторежимне: |  |
|  |  | – електроспрей; |  |
|  |  | – хімічна іонізація при атмосферному тиску |  |
|  | Введення | Вбудований механізм прямого введення в мас-спектрометр |  |
|  | Діапазон мас | Не вужче від 2 до 3000 m/z. |  |
|  | Переключення полярностей | ≤ 5 мс |  |
|  | Чутливість для позитивних іонів ESI | Співвідношення сигнал/шум для 1 пг резерпіну, що вводиться в колонку, повинно складати не менше ніж 500 000:1 |  |
|  | Чутливість для негативних іонів ESI | Співвідношення сигнал/шум для 1 пг хлорамфеніколу, що вводиться в колонку, повинно складати не менше ніж 500 000:1 |  |
|  | Швидкість сканування | Не менше ніж 15 000 а.о.м/сек. |  |
|  | Частота збору даних | Не менше ніж 555 реакцій, що моніторяться/сек |  |
|  | Максимальна кількість реакцій, що моніторяться | не менше 30 000 SRM |  |
|  | Стабільність мас | Не більше ніж ± 0,1 Да за 24 години |  |
|  | Роздільна здатність за масами | Не більше 0,4 Да FWHM |  |
|  | Газ колізійної комірки | аргон |  |
|  | Вага детектору | ≤ 130 кг |  |
| 5 | Газовий хроматограф |  |  |
|  | Можлива кількість одночасно встановлених split/splitless інжекторів | Не менше, ніж 2 |  |
|  | Можлива кількість одночасно встановлених детекторів | Не менше, ніж 2 |  |
|  | Максимальний тиск в хроматографічній системі | Не менше, ніж 1000 кПа |  |
|  | Діапазон температур термостату | Не вужче, ніж від кімнатної температури +30°С до 450°C |  |
|  | Кількість кроків програмування температури в термостаті | Не менше, ніж 30 |  |
|  | Швидкість охолодження термостату від 450°C до 50°C | Не більше, ніж 4 хв |  |
|  | Максимальна швидкість нагрівання | Не менше, ніж 125°С/хв |  |
|  | Максимальна температура split/splitless інжектора | Не менше ніж 400°C |  |
|  | Максимальне ділення потоку інжектора | Не менше, ніж 12500:1 |  |
|  | Відтворювання часів утримування | Не більше, ніж 0,0008 хв |  |
|  | Відтворювання площ піків | Не більше, ніж 0,3 % RSD |  |
| 6 | Автоінжектор для вводу рідких зразків |  |  |
|  | Тип автоінжектора | Автоінжектор для рідких зразків |  |
|  | Тримач для 2 мл віал | Не менше, ніж на 150 віал |  |
|  | Відтворювання площ | Не більше, ніж 0,3 % RSD |  |
|  | Ємноість для зливу | Не менше, ніж 30 мл |  |
|  | Віали для розчинників | Не менше, ніж 4 віали, об’ємом кожної віали не менше, ніж 4 мл |  |
| 7 | Мас-спектрометричний детектор |  |  |
|  | Тип мас-детектора | - тандемний квадрупольний (трьохквадрупольний) |  |
|  | Тип іонізації | - електронний удар |  |
|  | Джерело іонізації | обладнане подвійним філаментом |  |
|  | Джерело іонізації | швидкозамінне |  |
|  | Тип детектора | Позаосьовий, з низьким рівнем шуму |  |
|  | Програмні можливості | для автоматичного тюнінгу та діагностики продуктивності |  |
|  | Роздільна здатність, що автоматично налаштовується | не більше, ніж 0,4 а.о.м |  |
|  | Збір даних | повне сканування, моніторинг обраного іона, моніторинг множинних реакцій, одночасний моніторинг реакції та повне сканування в одній інжекції Автоматичне налаштування та оптимізація вікон збору даних в залежності від кількості компонентів в методі для отримання максимальної чутливості Автоматична оптимізація вікон збору даних в залежності від часу утримання |  |
|  | Сканування мас у діапазоні | від 1,2 а.о.м або менше до 1100 а.о.м або більше |  |
|  | Швидкість сканування | не менше 20 000 а.о.м./сек |  |
| 8 | Програмне забезпечення |  |  |
|  | Програмне забезпечення | Одне програмне забезпечення від виробника хроматографів для централізованого повноцінного управління рідинним і газовим хроматографом разом з мас-спектрометричними детекторами з можливістю проведення перехресного підтвердження отриманих результатів аналізів |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».